Załącznik nr 2 do Ogłoszenia / Oferty

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

/ENG. Detailed description of the subject of the order/

- Przedmiotem zamówienia jest: System spektrografu z kamerą EMCCD

Urządzenie przeznaczone jest do prowadzenia badań z wykorzystaniem technik spektroskopii optycznej

The device is intended for spectroscopic characterization of light emitted from materials

Przykładowym układem spełniającym wymagania Zamawiającego jest: Spektrograf ANDOR Kymera 193i oraz kamera ANDOR iXon Ultra 888

firmy: ANDOR Oxford Instruments

| L.p. | Opis / wymagane parametry - (PL) | Description / required parameters (ENG) | Spełnia wymagania – Tak / Nie Meets requirements Yes / No |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Spektrograf | Spectrograph | (write: yes / no) |
| 1 | Możliwość adaptacji płaszczyzny ogniskowej/ostrości z możliwością sterowana za pomocą oprogramowania | Adaptive focusing – software controlled, automated optimization for the best quality of focus |  |
| 2 | Korekcja astygmatyzmu na drodze optycznej (optyka toroidalna) | Astigmatism-corrected optical design (toroidal optics) |  |
| 3 | Automatyczne rozpoznawanie siatki dyfrakcyjnej z wbudowanymi tagami typu RFID | Automatic detection of grating by embedded RFID technology |  |
| 4 | Integracja z oprogramowaniem μ-Manager | Compatibility with μ-Manager software |  |
| 5 | Podwójna wieża na siatki dyfrakcyjne | Dual-grating turret |  |
| 6 | Dwa porty wyjściowe, jeden port wejściowy | Dual exit ports, one input port |  |
| 7 | Srebrzone zwierciadła dla optymalizacji zakresu VIS (zakres widzialny) – NIR (bliska podczerwień) | Protected silver coated optics for best efficiency in the visible (VIS) and near infra-red (NIR) spectral range |  |
| 8 | Ogniskowa spektrografu w zakresie 190 mm – 200 mm | 190 mm – 200 mm focal length range |  |
| 9 | Dwie siatki dyfrakcyjne 300 linii/mm (blaze 500 nm) oraz 600 linii/mm (blaze 500 nm) | Two ruled gratings i.e. 300 lines/mm, blaze 500 nm and 600 lines/mm, blaze 500 nm |  |
| 10 | Rozdzielczość spektralna lepsza niż 0,5 nm dla pomiarów z siatką 600 linii/mm przy długości fali 500 nm i rozmiarze piksela CCD 13 μm | Spectral resolution better than 0.5 nm for measurement at 500 nm with 600 lines/mm grating and 13 μm CCD pixel size |  |
| 11 | Rozdzielczość spektralna lepsza niż 1,0 nm dla pomiarów z siatką 300 linii/mm przy długości fali 500 nm i rozmiarze piksela CCD 13 μm | Spectral resolution better than 1.0 nm for measurement with 600 lines/mm grating and 13 μm CCD pixel size |  |
| 12 | Koło filtrów | Filter wheel |  |
| 13 | Mechaniczna migawka 10 Hz (standard) | Mechanical shutter 10 Hz (standard) |  |
| 14 | Zmotoryzowana/zautomatyzowana szczelina o szerokiej aperturze na porcie wejściowym z możliwością całkowitego otwarcia umożliwiająca obrazowanie luminescencji przy 0 rzędzie siatki dyfrakcyjnej. Zakres 10 μm – 2.5 mm | Motorized wide aperture dynamical slit for entrance port allowing for imaging at 0 grating order. Slit opening range 10 μm – 2.5 mm. |  |
| 15 | Adapter pozwalający zamontować do portu wejściowego układy typu „cage system” oferowane przez firmę Thorlabs | Adapter for entrance slit allowing for cage-system elements mounting |  |
| 16 | Zmotoryzowana/zautomatyzowana szczelina dla drugiego portu wyjściowego (pierwszy dla kamery EMCCD) | Motorized slit for second output port |  |
| 17 | Adapter pozwalający zamontować do drugiego portu wyjściowego układy typu „cage system” oferowane przez firmę Thorlabs | Adapter for second output port allowing for cage-system elements mounting |  |
| 18 | Interfejs USB | USB interface |  |
|  | Kamera EMCCD |  |  |
| 19 | Rozmiar matrycy EMCCD: 1024 x 1024 piksele. Rozmiar piksela 13 μm | 1024 x 1024 EMCCD matric size. Pixel size 13 μm |  |
| 20 | Prąd ciemny detektora (e-/pikel / sekunda @ -80) nie większy niż 0,00025 | Detector dark current (e-/pikel / sekunda @ -80) not higher than 0.00025 |  |
| 21 | Typ matrycy: podświetlana od tyłu (back illuminated) | Back illuminated EMCCD matrix type |  |
| 22 | Przetwornik A/D (16 bit) pracujący z prędkością 30 MHz i 20 MHz dla trybu multiplikacji elektronów | Analog to digital converter (16 bit) with 30 MHz and 20MHz readout speed for electron multiplication mode |  |
| 23 | Możliwość pracy w konwencjonalnym trybie CCD oraz trybie z powielaniem elektronów (electron multiplication -EM) | Working with conventional CCD and electron multiplied EM mode |  |
| 24 | Chłodzenie termoelektryczne do -95°C | Thermoelectric cooling down to -95°C |  |
| 25 | Znacznik czasu FPGA z dokładnością do 10 ns | Timestamp accuracy: 10 ns |  |
| 26 | EMCCD z czujnikiem wysokiej jakości typu E2V CCD201-20-1-122 | High class EMCCD sensor of E2V CCD201-20-1-122 type |  |
| 27 | Rekalibracja EM bez źródła światła | Electron multiplication recalibration without light source conditions |  |
| 28 | Szum matrycy przy powielaniu elektronów < 1e- w trybie multiplikacji elektronów EM | Read noise in electron multiplication EM mode < 1e- |  |
| 29 | Liniowość lepsza niż 99,9% | Linearity better than 99.9% |  |
| 30 | Filtr zdarzeń CIC | Coincitence CIC filter |  |
| 31 | Tryb liczenia fotonów sterowany za pośrednictwem FPGA | FPGA controlled single photon counting mode |  |
| 32 | Tryb ograniczenia przestrzennego obrazu (crop-mode) | Optically centered crop mode |  |
| 33 | Interfejs USB | USB Interface |  |

- Inne wymagania / other requirements

| L.p. | Opis innych wymagań - (PL) | Other requirements (ENG) | Spełnia wymagania – Tak / Nie Meets requirements Yes / No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transport | Transport | (write: yes / no) |
| 2. | System zawierający kamerę oraz spektrograf musi być wyposażony w oprogramowanie. Oprogramowanie to musi pozwalać na kontrolę urządzeń oraz akwizycję danych. Dodatkowo wymaga się komputera sterującego oraz recylkulator wspomagającego chłodzenie detektora EMCCD. | The spectroscopic system which includes spectrograph and EMCCD camera must be equipped with computer software that allows for system control and data acquisition. Additionally it is mandatory to deliver with the system a PC computer that will control all the system. Additionally it is also mandatory to deliver a liquid cooling recirculator system for the EMCCD camera. |  |
| 3. | Minimalne wymagania odnośnie komputera PC: - procesor Intel i5 - 8 GB pamięci RAM - 1 TB HDD - System: Windows 10, język Polski lub Angielski Monitor: 27” 4K | Minimal requirements according to the PC: - processor Intel i5 - 8 GB RAM - 1 TB HDD - System: Windows 10, language Polish or English Monitor: 27” 4K |  |
| 4 | Gwarancja na cały system min. 1 rok | Warranty for the whole system min. 1 year |  |
| 5 | Gwarancja na zachowanie próżni w układzie detektora min. 7 lat | Warranty for the vacuum level in the EMCCD unit min. 7 yards |  |

- Wymagania odnośnie oprogramowania  /  software requirements

| L.p. | Opis wymagań oprogramowania - (PL) | Software requirements (ENG) | Spełnia wymagania – Tak / Nie Meets requirements Yes / No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie sterujące kompatybilne z systemem Windows 10 | Software compatible with Windows 10 | (write: yes / no) |
| 2 | Biblioteki SDK (Software Development Kit) dla systemu Windows oraz Linux | Software Development Kit (SDK) for Windows and Linux system |  |

…………………..………………………

Pieczęć i podpis Wykonawcy

(seal and signature of the supplier)